## Sheet1
附件
喀什地区2025年度水利建设项目质量检测单位“双随机、一公开”抽查结果表
序号 | 单位 | 存在问题 | 处理意见 | 处理依据
1 | 伊犁鸿景工程检测有限责任公司喀什分公司 | 1.工地试验室回弹仪标识不全、过期未校准、无三色标识； 2.工地试验室检测样品流转台账、出库记录缺失； 3.工地试验室无授权文件、作业指导书、质量手册； 4.检测仪器档案不完善，缺失确认函与维修文件； 5.出具的钢筋、水泥检测报告所依据的规范文件已废止； 6.出具的部分检测报告缺项，如止水带检测报告缺少老化指标，水泥检测报告缺少水泥化学性质指标。 | 1.限期整改，期限一个月； 2.整改不到位或逾期未整改的，将对企业进行行政处罚，并将相关信息上报全国水利建设市场监管平台。 | 1.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T 23-2011） 2.《检验检测机构资质认定评审准则》（2023年） 3.《合格评定各类检验机构的运作要求》（GB/T 27020-2016）第6.1.2条 4.《水利工程质量检测技术规程》（SL 734-2016）第3.2.1条 5.《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》（GB 1499.2-2024） 6.《水泥标准稠度用水量、凝结时间与安定性检验方法》（GB/T 1346-2024） 7.《水泥化学分析方法》（GB/T 176-2017） 8.《水利工程质量检测管理规定》（水利部令36号）第十四条
2 | 新疆博瑞建昇工程技术服务有限责任公司喀什市分公司 | 1.试验室质量手册编写引用的规范《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T214-2017)属于已废止规范； 2.试验室天平等级不符合规范要求的II级以上，现场使用的是III级天平； 3.试验室配备的钢筋拉力机仅1台，数量及规格不满足检测工作需要； 4.检测原始记录中，未明确检测仪器设备信息； 5.经抽查，部分检测取样及委托台账不全； 6.抽查的原材料检测缺少骨料碱活性参数。 | 1.限期整改，期限一个月； 2.整改不到位或逾期未整改的，将对企业进行行政处罚，并将相关信息上报全国水利建设市场监管平台。 | 1.《检验检测机构资质认定评审准则》（2023年） 2.《电子天平》JJG 1036-2022 3.《钢筋混凝土用钢第二部分：热轧带肋钢筋》（GB 1499.2-2024） 4.《水利工程质量检测技术规程》（SL 734-2016）第5.2.3条 5.《水工混凝土试验规程》SL/T 352-2020 6.《混凝土结构通用规范》（GB 55008-2021）第3.1.5条
3 | 喀什永晟试验检测有限公司 | 1.试验室回弹仪鉴定确认记录表中的有效日期填写错误（将半年有效期记录为1年）； 2.砂石骨料检测项目未按照SL/T631.2-2025的要求更新检测项，粉煤灰的必检项游离氯化钙检测缺失； 3.φ10钢筋的检测仪器型号为WAW-100B，不满足检测要求； 4.沸煮箱未加装排气装置；天平等级不符合规范要求的II级以上，现场使用的是III级天平；标准养护室砼试块摆放不规范。 | 1.限期整改，期限一个月； 2.整改不到位或逾期未整改的，将对企业进行行政处罚，并将相关信息上报全国水利建设市场监管平台。 | 1.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T 23-2011） 2.《水利水电工程单元工程施工质量验收标准 第2部分：混凝土工程》SL/T 631.2-2025 3.《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》（GB/T 1596-2017） 4.《检验检测机构资质认定评审准则》（2023年） 5.《检测和校准实验室能力的通用要求》（GB/T 27025-2019）
4 | 潍坊正信工程质量检测有限公司新疆分公司 | 1.个别检测报告内容错误：编号GJ2025-0510-06-01水泥判定规范及内容错误；SN2025-0510-06-01钢筋修约及检测项目缺失；HS2025-0408-01-01拌合用水内容缺项； 2.质量手册编写引用已废止规范； 3.经抽查，部分检测台账、出入库记录、流转记录仅有电子版台账，纸质版记录缺失； 4.检测仪器三色标识全部缺失； 5.试验室沸煮箱未安装排气设备，未见千分之一天平，未设置主天平室，天平无外罩、无防震台； 6.试验室水泥胶砂搅拌机、水泥胶砂振实台未按照现行规范要求更新设备； 7.标准恒温恒湿养护箱使用不规范，设备未通电放置砼试块，且砼试块未标记取样时间、取样部位等信息； 8.存样室的骨料及无纺布未粘贴样品留样标示卡，其他样品均未粘贴十字封条。 | 1.限期整改，期限一个月； 2.整改不到位或逾期未整改的，将对企业进行行政处罚，并将相关信息上报全国水利建设市场监管平台。 | 1.《合格评定各类检验机构的运作要求》（GB/T 27020-2016）第6.1.2条 2.《检验检测机构诚信基本要求》（GB/T 31880-2015）第4.4.5条；《数值修约规则与极限数值的表示和判定》（GB/T8170-2008） 3.《检验检测机构资质认定评审准则》（2023年） 4.CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》第6.4.6条 5.《电子天平》（JJG 1036-2022） 6.《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》（GB/T 17671-2021） 7.《现浇混凝土养护技术规范》（JC/T 60018-2023） 8.《水利工程质量检测技术规程》（SL 734-2016）第4.2.4条